Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

ЈАВНА НАБАВКА 21/2019 ЗА ДОБРА

Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

Октобар 2019. године

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација за јавну набавку добара ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потрбном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

Конкурсна документација садржи

- Подаци о набавци и предмету набавке (образац бр 1)			страна 3

- Услови за учешће (образац бр 2)						страна 4-5

- Упутство (образац бр. 3)							страна 6-11

- Општи подаци о понуђачу (образац бр 4)					страна 12-13

- Подаци о понуђачу  које је учеснику у зај. понуди (обр бр.5)		страна 14

- Подаци о подизвођачу (образац 6)						страна 15

- Изјава понуђача (образац бр 7)						страна 16

- Изјава учесника у заједничкој понуди (образац 8)			страна 17

- Изјава понуђача да подизвођач истуњава услове (образац 9)		страна 18

- Понуда (образац бр 10)							страна 19

- Техничка спецификација (образац бр 10.1)				страна 20-29

- Споразум групе понуђача (образац бр 11)					страна 30

- Модел уговора (образац бр 12)						страна 31-34

- Образац трошкова ( образац бр 13)						страна35

- Изјава о незвисној понуди (обрзац бр 14)					страна 36

- Изјава о поштовању обавеза (образац бр 15)				страна 37

- Образац структуре цене (образац бр.16)					страна 38

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

- Назив, адреса  и интернет страница наручоца: Дом здравља Пожаревац, 12000 Пожаревац ул. Јована  Шербановића број 12, е-маил адреса : info@dzpozarevac.rs, интернет страница : www.dzpozarevac.rs

2.Врста јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

3.Предмет јавне набавке: ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потрбном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу (поновљен Поступак)

4. Општи речник набавки: 34114120 – санитетско возило

5. Набавка је предвиђена у Плану набавки ДЗ Пожаревац за 2019 годину- Измена број 2 за 2019. годину, на позицији 1.1.24. конто 512100 Средства су обезбеђена од стране Града Пожаревца

6. Процењена вредност 4.250.000,00 без ПДВ-а

7.Поступак покренут на основу Одлуке о поновном покретању поступка бр.02-252 од 03.10.2019 за набавку добара Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

Контакт : email : nabavna@dzpozarevac.rs

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став  1. тачка  1) Закона);

2)он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став  1. тачка  2) Закона);

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(члан 75. став  1. тачка  4) Закона).

Услов из чл. 75.ст.2. Закона – Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Услов из чл. 75.ст.2. Закона понуђач доказује достављањем Изјаве  (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.ст 2. Закона. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. У случају заједничке понуде изјаву доставити за сваког учесника у заједничкој понуди

ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76 ЗЈН)

- Да  за понуђено возило постоји овлашћени сервис који није удаљен од седишта Наручиоца више од 15 километара

Доказ Изјава под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дата у слободној форми која је оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача

У складу са чланом 77.  став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност услова под тачком 1),2) и 3) доказати достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом.

КАО ДОКАЗ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПОД ТАЧКАМА 1),2) И 3) ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ИЗЈАВУ ОБРАЗАЦ БР.7

КАО ДОКАЗ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПОД ТАЧКАМА 1),2) И 3)  ЗА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ДОСТАВЉА СЕ  ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ОБРАЗАЦ БР.8 (У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

КАО ДОКАЗ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПОД ТАЧКАМА 1),2) И 3)  ЗА ПОДИЗВОЂАЧА ДОСТАВЉА СЕ  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПОДИЗВОЂАЧ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВ  ОБРАЗАЦ БР.9 (У СЛУЧАЈУ ПОНУЂАЧА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове одређене тачкама 1. – 4. Такође услов из тачке 4. Треба да испуни и подизвођач.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у квиру услова јавно доступни.

Понуђачи и учесници у заједничкој понуди, који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе да испуњавају обавезне услове из члана 75 став 1. Тачка 1.до 3.) ЗЈН –а (наведене у тачкама 1.до 3. овог Упутства), сходно члану 78 ЗЈН-а. Понуђач односно учесник у заједничкој понуди наводи у понуди да ли је уписан у Регистар понуђача.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације до дана и часа истека рока за подношење понуда:

-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs

-са интернет адресе наручиоца www.dzpozarevac.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Контакт за техничка питања и за сва остла питања је : nabavna@dzpozarevac.rs , у периоду од 10.00-14.00 часова.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 21/2018  Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу - (не отварати) на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ - Комисија за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Јована  Шербановића бр.12.  Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.Поступак се води на српском језику.

Понуђачи су дужни да попуне све позиције у понуди, у противном понуда се неће узети у разматрање.

Крајњи рок за подношење понуда је 14.10.2019. године до 10:00 часова.

Радно време за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 07:00-14:30 часова.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити 14.10.2019. године у 10:30 часова, у просторијама Дом здравља Пожаревца, ул. Јована  Шербановића бр.12, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Уз понуду поред доказа утврђених конкурсном документацијим за услове који се не могу испунити достављањем изјава; понуђачи обавезно достављају и:

1.Општи подаци о понуђачу ( Образац бр 4)

2.Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико подносе заједничку понуду (образац бр 5 и 6)

3.Изјава понуђача да испуњава услове  (образац бр 7)

4.Изјава понуђача да учесници у заједничкој понуди испуњавају услове , уколико подносе заједничку понуду    (Образац 8)

5.Изјава понуђача да подизвођачи испуњавају обавезне услове уколико подноси понуду са подизвођачем (образац бр.9)

6.Понуду ( Образац бр. 10 )

7.Техничку спецификацију( Образац бр. 10.1. )

8.Споразум групе понуђача, уколико подносе заједничку понуду, ( Образац бр. 11 )

9.Попуњен и оверен модел уговора (Образац бр. 12)

10.Образац трошкова припреме понуде, уколико је понуђач исте имао , (Образац бр.13 )

11.Изјава о независној понуди ( Образац бр. 14)

12.Изјава о поштовању обавеза (Обаразац бр 15)

13.Образац структуре цене ( Образац бр 16)

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора,овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив понуде» за ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3)  закона

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

По испоруци предметног добра у року не краћем од три (3) дана од дана преноса средстава од стрна оснивача.  Понуда понуђача који у понуди наведе аванс или краћи рок од наведеног биће одбијена као неприхватљива.

ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.Цену је потребно изразити нумерички

СРЕДСТВА ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза достављају се:

- у поступку закључења уговора

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

У тренутку закључења Уговора, изабрани понуђач је дужан да достави:

Меницу за добро извршење посла:

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења Уговора  достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од уговорене вредности (без ПДВ-а) са роком важења минимално  30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока завршетка посла, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењимаи одговорима врши се на начин одређен чланом 20.  Закона о јавним набавкама.

Контакт за техничка питања је e –mail: nabavna@dzpozarevac.rs , у периоду од 10.00-14.00 часова. За сва остала питања контактирати одељење за јавне набавке путем e –mail: info@dzpozarevac.rs

Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем e -maila,слати само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Рок  испоруке добара не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања уговора.

Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико два или више понуђача нуде исти рок испоруке, у том случају , Наручилац ће изабрати понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5 % већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац бр 15

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.После доношења одлуке о додели уговораи одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на број: 21/2019. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда (60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача | Место: |
|  | Улица и број: |
| Име особе за контакт |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил) |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Број рачуна и назив банке код које се води |  |

Понуду дајем (заокружити а) или б) и навести захтеване податке):

а) самостално

б) као заједничку понуду (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди):

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

г) са подизвођачем (навести назив и седиште подизвођача)

1.___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

М.П. Овлашћено лице:

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 5.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача | Место: |
|  | Улица и број: |
| Име особе за контакт |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил) |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Број рачуна и назив банке код које се води |  |

Датум: _________________________

Место: _______________

мп	Потпис овлашћеног лица понуђача:

Напомнена:

Уколоко понуђач не подноси зајдничку понуду образац је непримењив

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача | Место: |
|  | Улица и број: |
| Име особе за контакт |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил) |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Подизвођач ће реализовати следећи део набавке: |  |

Датум: _________________________

Место: _______________

мп	Потпис овлашћеног лица понуђача:

Напомнена:

Уколоко понуђач не подноси понуду са подизвођачем образац је непримењив

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице понуђача__________________________________________________изјављује:

- Понуђач ___________________________________ је регистрован код_____________________

- Понуђач односно његово законски заступник ________________________ није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- Понуђач  је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 8. ИЗЈАВА ДА  УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице учесника у заједничкој понуди __________________________________________________изјављује:

- Учесник у заједничкој понуди  ___________________________________ је регистрован код_____________________

- Учесник у заједничкој понуди  односно његов законски заступник ________________________ није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- Учесник у заједничкој понуди  ___________________је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

Напомена: Уколико има више учесника у заједничкој понуди потребно је овај образац ископирати и доставити за сваког учесника заједничке понуде

Уколико понуђач не наступа у заједничкој понуди образац је непримењив

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# 9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  ПОДИЗВОЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице понуђача__________________________________________________изјављује:

- Да је поизвођач ___________________________________ је регистрован код_____________________

- Подизвођач  односно његов законски заступник ________________________ није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- Подизвођач  ___________________је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

Напомена: Уколико има више подизвођача потребно је овај образац ископирати и доставити за сваког подизвођача.

Уколико понуђач не наступа са подизвођачем образац је непримењив

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10.ПОНУДА

Број понуде ___________________ од _____________ год.

Понуђач: ________________________________________________________

(назив и адреса)

_________________________________________________

(матични број и ПИБ)

| Позиција | Предмет јавне набавке | Свега динара (без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу |  |

Вредност (са ПДВ - ом): ________________________

Рок и начин плаћања: _____ дана (.ПО ИСПОРУЦИ НЕ КРАЋИ ОД 3 (ТРИ) ДАНА ОД ДАНА ПРЕНОШЕЊА СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ ОСНИВАЧА )

Рок испоруке: _______________ од часа пријема поруџбине (НЕ ДУЖИ ОД 45 (чедрдесетпет) ДАНА ОД ДАНА ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА)

Место испоруке:  Седиште наручиоца

Опција важења понуде: ____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 90 дана)

Гарантни рок _________________________ ( не мање од 4 године или не мање од 120.000км)

Гарантни рок на каросерију ________________( не мање од 8 година)

Гарантни рок на медицинске апарате и опрему ___________ не мање од 1 (једне ) године

Лице за контакт по овој понуди је: _______________________

Телефон: _______________ факс: ________________ е-mail: _______________________

ПРИЛОГ: Техничка спецификација ( Образац  10.1), потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача

М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача

Дом здравља Пожаревац                                             Техничка спецификација

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића12		     Образац 10.1

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

| Редни број | Опис возила | Техничке карактеристике возила | Карактеристике понуђеног возила (уписати карктеристике понуђеног возила ) | Посебне напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип возила | Санитетско возило |  |  |
| 2 | Врста погонског горива | Еуродизел |  |  |
| 4 | Снага мотора | од 95 дo 97 KW |  |  |
| 5 | Радна запремина мотора | од 2290 до 2300ссm |  |  |
| 6 | Димензије возила | Дужина од 5.540 до 5.550мм Ширина од 2.050 до 2.080мм Висина од 2490 до 2500 мм |  |  |
| 7 | Тип мењача | Мануелни, 6-0степени |  |  |
| 8 | Тип и боја каросерије | 5-врата, неметалик боја, бела |  |  |
| 9 | Број седишта | 3 |  |  |
| 10 | Међуосовинско растојање | од 3680мм до 3682мм |  |  |
| 11 | Година производње | 2019. година |  |  |

Стандардна опрема: Бочне маркер лампе, Филтер честица дизел горива Стандардно. Поклопац точка мали. Спољашњи ретровизори  са сензором за светло. Уређај за нивелисање предњих фарова, електрично управљање. Двоструко седиште за до 2 сувозача са бравицом за склапање. Електрични подизачи предњих стакала. HVAC сисем грејача. Кључ са три дугмета. Резервоар за гориво од 80 литара. Седиште возча подесиво. Сензор блокаде филтера за ваздух. Спречавање крађе и неовлашћеног улаза. Брзинометар километриц. Радио R10, Радио AUX – IN улаз интегрисани дисплеј, 4x15W звучници . Заштитни јастук на страни возача. Челични точкови 16х6,5.

Додатна опрема: Клима уређај. Аутоматско укључивање фарова и брисача. Паркинг навођење. Радио NAVO Интелинк. Темпомат. Путни рачунар. Ваздушни јастук за возача и сувозача. Комфорт седиште за возача дубоко профилисно, с подешавањем висине наслоном за руку и потпором за лумбални део леђа. Облога за преграду са звучном изолацијом. Електрични подизачи прозора. Раткапне. Патоснице. Држач мобилног телефона ОВХ Мултифункционална дупла клупа са ротирајућим сточићем и складишним простором испод седишта.

Основно опремање

• Унутрашњи ентеријер болесничког простора комлетно обложен полиестерским оплатама чије су површине лаке за одржавање. Оплате су прилагођене облику возила.

• Урађена полиестерска оплата је отпорна на сва средстава за прање и дезинфекцију на хемијској и биолошкој фази.

• Оплате су термозвучно изоловане, ниво топлотно звучне изолације значајно умањује губитак енергије за расхлађивање и загревање простора.

• На прегради између болесничког и возачког простора се налази шибер отвор за говорну комуникацију.

• На плафон возила причвршћена полиестерска оплата са конзолом постављеном на челичној конструкцији. За оплату је целом дужином причвршћен рукохват. На оплати се налазе циљана светла изнад пацијента, инфузиони бокс за две инфузионе боце и вентилација.

• Под возила израђен од чврсте подлоге пресвучене ПВЦ форце облогом која је отпорна на сва хемијска и механичка оштећења.

• Клизна бочна и задња врата су пресвучена полиестерским облогама на којима се налази стакло са шибер отвором и затамњена према правилнику.

• Сви спојеви болесничког простора су заливени дихт масом која спречава продирање разних материја испод полиестерских оплата.

• Дизајн ентеријера је беле боје са наранџастим апликацијама, све оплате су са термозвучном изолацијом која спречава кондезацију између оплате и каросерије возила.

Врата и стакла

• На десним клизним вратима је уграђен прозор који може да се отвара. Задња двокрилна врата су такође застакљена. Све застакљене површине  су прекривене фолијом до 70% висине или целом површином прекривене затмњеном фолијом.

Светлосно звучна сигнализација

•  Светлосна ЛЕД конзола ширине мин 1100мм са две светлосне групе.

• На возило је уграђена електронска хорна са завијајућим тоном и могућношћу мењања тонова 12 V 100 W и интерфоном.

• Светлосном конзолом и звучном сигнализацијом се управља командама које се налазе у кабини.

• У складу са EN 1789.

Електро инсталација

• Инсталација болесничког простора јачине 12 V је посебо изведена са акумулатора независно од фабричке инсталације.

• Сваки прикључак и потрошач поред главног осигурача обезбеђен је посебним осигурачем који се налази на лако доступном месту.

•  На левој страни болесничког простора се налазе утичнице од 12 V и утичнице 220 V  минимално 4 комада

• На возило је уграђен претварач 12 V  на 220 V.  Максимално оптерећење 250 W.

• Возило има могућност прикључивања на спољну мрежу 220 V преко утичнице која треба да се налази на левом спољном боку. Када је возилио прикључено на спољну мрежу треба да буде онемогућено стартовање возила.

•У возило је уграђен пуњач акумулатора за који мора да постоји могућност коришћења када је возило прикључено на спољно напајање 220 V .

• У складу са EN 1789.

Вентилација

• Двосмерни вентилатор  треба да буде усађен у плафонску оплату возила са могућношћу мењања смерова ( удувавање – издувавање).

• Вентилатор се укључује са командне табле која се налази у болесничком простору.

Осветљење болесничког простора

• У болесничком простору на плафонској облози су усађена циљана независна светла изнад носила тако да треба да буде омогућено осветљење комплетног тела пацијента.

• Изнад улазних врата треба да се налазе светла са тајмером која се активирају приликом отварања врата.

• Сва светла треба да се укључују путем прекидача на командној табли.

• У складу са EN 1789.

Седишта у болесничком простору

• Седиште за доктора уграђено са десне стране болесничког простора постављено у правцу вожње са могућношћу склапања. Седиште мора да има појас и да буде израђено од материјала лаког за одржавање..

• Између преграде и носила такође треба да уграђено склапајуће седиште са појасом постављено супротно од правца кретања возила.

• Са десне стране у задњем делу болесничког простора уграђено седиште са појасом окренуто према носилу.

• Укупан број седишта у болесничком простору треба да буде 2 + лежај

• У складу са  EN 1789.

Климатизација болесничког простора

• Независна јединица за климатизацију треба да буде уграђена у болеснички простор и да има своје независне команде. Треба да буде смештена тако да не заузима користан простор. Засебна јединица за климатизацију треба да буде повезана са централним клима системом возила. Такође треба да поседује вентилатор са минимално три брзине.

Грејање болесничког простора

• У возило треба да буде уграђен ваздушни грејач Webasto Air Top 2000 ST/ или слично који је смештен у возачкој кабини испод седишта сувозача и који који је са болесничким простором повезан каналом за усисавање ваздуха из болесничког простора и каналом са усмеривачем за дистрибуцију топлог ваздуха..

• Независни грејач користи као погонско гориво гориво из резервоара возила и напон из акумулатора возила..

• У складу са  EN 1789.

Носило за транспорт пацијента

• Аутоматско носило следећих карактеристика:

- Носило марке ’’Spencer’’или слично

- Склопива колица на точковима која уз помоћ само једног руковаоца омогућавају лак транспорт уношење – изношење пацијента из возила

-  Носило мора да има подешавање узглавља до кардио положаја.

- Димензије носила: дужина – мин. 1970 mm, носивостt – мин170 kg.

- Горњи део носила мора да буде одвојив од колица.

- У складу sa EN 1789.

Обележавање возила

• Возило споља треба да буде обележено рефлектујућом фолијом и симболима Хитне помоће.

• Стакла болесничког морају да буда затамњена по важећем стандарду.

Кисонички пут

• Кисеонички пулт треба да се налази у предњем левом делу возила и састоји се од:

- Боца за кисеоник - запремина 10l

-Развод лисоника са утчницом

- Регулатор притиска

- Регулатор протока

- Овлаживач

- Маска

- У складу са EN 1789.

Кардиолошка столица

• Израђена од алуминијума или нерђајућег челика носивости минимално 150 кг.

Возило обавезно мора да поседује Атеста возила издат од Машинског факултета и Агенције за безбедност Саобраћаја.  Наведене Атесте обавезно доставити уз понуду.

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА У ВОЗИЛУ

Возило мора бити опремљено следећим медицинским апаратима и опремом :

| Назив опреме | Јединица мере | Количина | Марка/ тип | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФИБРИЛАТОР СА ЕКГ МОНИТОРИНГОМ И МАНУЕЛНОМ ОПЦИЈОМ | ком | 1 |  |  |
| ЕКГ АПАРАТ 3-канални | Ком | 1 |  |  |
| РЕАНИМАЦИОНИ СЕТ / 1 ком | Ком | 1 |  |  |
| АСПИРАТОР | Ком | 1 |  |  |
| ЦЕРВИКАЛНА КРАГНА ПОДЕСИВА У 4 ВЕЛИЧИНЕ | Ком | 1 |  |  |
| НОСИЛО ПОЛИТРАУМЕ, SCOOP STREČER | Ком | 1 |  |  |
| МЕРАЧ КРВНОГ ПРИТИСКА ЗИДНИ | Ком | 1 |  |  |
| СПИНАЛНА ДАСКА | Ком | 1 |  |  |
| УДЛАГЕ | Сет | 1 |  |  |

Обавезно попунити потписати и оверити печатом

М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача

Напомена

Наведени медицнски уређаји и опрема морају задовољавати карактеристике наведене у даљем тексту. Начин доказивања тражених карактеристика дат је на крају овог обрасца.

ДЕФИБРИЛАТОР СА ЕКГ МОНИТОРИНГОМ И МАНУЕЛНОМ ОПЦИЈОМ /

1 ком.

-	Полуаутоматско-мануелни дефибрилатор са технологијом бифазне дефибрилације

-	Дефибрилатор мора да поседује мануелни режим рада, односно могућност да корисник сам изабере тренутак испоруке енергије – шока, независно од полуаутоматског режима рада

-	Апарат мора да поседује аутоматско само тестирање (self test) и могућност да визуелно или звучно упозорава уколико постоји одређени проблем

-	Апарат мора да поседује IP54 стандард заштите на прашину и влагу

-	Анализа ритма и давање шока преко самолепљивих електрода где кабл за електроде за дефибрилацију адултних пацијената не сме бити краћи од 2m

-	Детекција VF/VТ мора бити базирана на анализи ЕКГ сигнала у полуатоматском режиму

-	Апарат мора да поседује могућност безбедног пражњења ако после пуњења шок није испоручен, постоји проблем са електродама или се апарат угаси

-	Апарат мора да поседује могућност аутоматског препознавања прикључених електрода за децу и одрасле и у складу са тим, аутоматским избором адекватне енергије за прикљученог пацијента

-	Дефибрилатор мора да поседује звучну и визуелну анимацију оператера на српском језику

-	Дефибрилатор мора да поседује интегрисани високорезулуциони дисплеј LCD типа  са позадинским осветљењем мин. димензија 100  x 35 mm

-	 Дисплеј мора да омогући континуирано праћење  мин. 1-каналног ЕКГ-а, броја испоручених шокова, капапацитета меморије и батерије,  типа прикључених самолепљивих електода одрасли/деца и текстуалних инструкције за оператера на српском језику

-	 Дефибрилатор мора да поседује меморијску картицу или интерну меморију за континуирано снимање мин. 2 сата континуираног ЕКГ-а или амбијанталног звука

-	Батерија коју апарат користи мора да буде произведена, сертификована и намењена за употребу искључиво у дефибрилаторима

-	Капацитет батерије мин. 180 шокова са максималном енергијом или мин. 3,5 сати мониторинга пацијента

-	Апарат мора да поседује опцију звучног давања срчаног ритма за правилно извођење KPR-а

-	Тежина апарата са батеријом маx. 1,6кг

-	Апарат се испоручује са припадајућим прибором за рад и упутством за употребу

ЕКГ АПАРАТ 3-канални / 1 ком.

-	3 канални, струјно-батеријски ЕКГ апарат са капацитетом батерије од минимално 4 часа

-	време пуњења до 90% након комплетно испражњене батерије, максимално 4 часа

-	апарат мора да поседује колор LCD минималне резолуције 800 x 480, дијагонале не мање од 5 инча

-	апарат мора да поседује корак по корак ток рада са минимално 3 корака (унос пацијентових података, провера квалитета сигнала, преглед ЕКГ-а пре штампе)

-	апарат мора поседује проверу квалитета сваког одвода појединачно, приказану различитим бојама зависно од статуса, тзв цолор – цодед провера

-	апарат мора да поседује систем за детекцију замењених електрода при поставци

-	апарат мора да омогући симултано снимање 12 канала ЕКГ-а

-	апарат мора да поседује могућност прегледа ЕКГ-а након аквизиције

-	апарат мора да поседује опцију прегледа ЕКГ-а пре штампања

-	апарат мора да поседује меморију за минимум 100 ЕКГ снимака са могућношћу експорта снимака у PDF формату на USB меморију

-	апарат мора да поседује standard и cabrera режим електрода

-	апарат мора да поседује висок sampling rate, минимум 24000Hz и велики фреквенцијски пропусни опсег минимум 200Hz за употребу у педијатрији и адултној ЕКГ дијагностици

-	апарат мора да поседује 3-канални термо штампач са опцијама брзине 5-25-50 mm/s

-	апарат мора да поседује минимум 1 USB интерфаце

-	за штампу извештаја апарат мора да користи з-фалтани и спакован у ролну термо папир, минималне ширине 80mm

-	апарат мора да поседује командну тастатуру са издржљивим гуменим типкама. Фоилијска тастатура није прихватљива.

-	апарат мора да поседује програм за интерпретацију адултног и педијатријског ЕКГ-а

-	апарат мора да поседује могућност касније надоградње software ‘’CCAA или одговарајућим (за локализацију места обструкције у коронарној артерији са проценом ризика која је зона срца колико угрожена и даје препоруку терапије код пацијената са болом у грудима)’’

-	апарат у функцији снимања мора да поседује коришћење минимално следећих QТ формула Bazett, Fredericia, Fremingham, Hadges

-	апарат мора да поседује интегрисан мишићни тремор филтер и АC филтер

-	максимална тежина апарата до 2 кг. са папиром

-	комплетан софтwаре апарата мора бити на српском  језику

-	уз апарат испоручује се припадајући стандарни прибор за рад

РЕАНИМАЦИОНИ СЕТ / 1 ком.

-           Стандардна садржина сета

АСПИРАТОР / 1 ком.

-	Портабилни, струјно-батеријски аспиратор

-	Аутоматско пуњење батерија.

-	Аналогни вакууметар

-	Аспирациона аутоклавиабилна посуда од мин 1000ml, са сигурносним вентилом за случај препуњености.

-	Поседује антибактеријски хидрофобни филтер,

-	аутоклавабилне силиконска црева са аспирационом CH20 канилом.

-	LED индикатори статуса батерије и пуњења

-	Напајање: 220 V / 12V

-	Вакуум мин -0.75 bar

-	Проток мин 16 лит/мин.

-	Трајање батерије: мин. 80 мин

-	Маса: до 3.5 кг

-	IP заштита: IP21

-	Регистровано код АЛИМС

ЦЕРВИКАЛНА КРАГНА ПОДЕСИВА У 4 ВЕЛИЧИНЕ / 1 ком.

-	Крута крагна за одрасле, намењена за брзу и безбедну имобилизацију вратних пршљенова.

-	Универзална крагна, подесива у 4 величине

-	Тежина до 120 g

-	Основна структура израдјена од полиетилена мале густине, флексибилна за лакше постављање, а уједно и довољно крута да оптимизује имобилизацију.

-	Без латекса.

-	На предњој страни се налази отвор за лаки приступ за трахеотомију, проверу пулса, примену напредних метода за олакшавање проходности ваздушних путева и саму визуелизацију.

-	Компатибилна са рендгенским зрацима, компјутеризованом томографијом и магнетном резонанцом.

НОСИЛО ПОЛИТРАУМЕ, SCOOP STREČER / 1 ком.

-	Тежина-максимум 10 кг

-	Носивост: Минимум 170 кг

-	Има могућност извлачења-прилагодјења особама различите величине, као и склапања.

-	Механизам за склапање и расклапање се налази у две тачке-код ногу и главе пацијента.

-	Израдјено од анодизованог алуминијума

-	Каиш за фиксирање пацијената минимум 3 комада са копчама.

МЕРАЧ КРВНОГ ПРИТИСКА ЗИДНИ / 1 ком.

-	Подеоци од 0-300 mmHh

-	Монтирање на зид

-	Са манжетно и пумпицом

-	Пречник скале мин 140 mm

-	Бројеви видљиви у мраку

СПИНАЛНА ДАСКА / 1 ком.

-	Компатибилна са рендгенским зрацима.

-	Четрнаест отвора распоредјених дуж читавотг за оптимизацију транспорта.

-	Приближне димензије: 405 x 45 x 1840 mm,

-	Носивост: минимум 180 kg,

-	Тежина маxимум: 7 kg.

УДЛАГЕ / 1 ком.

-	Полуригидне удлаге за имобилизацију екстремитета, направљене од алуминијумске легуре, обложене полиуретанском пеном.

-	Лако се обликује и имобилише.

-	Сет садржи 3 удлаге (cca. 90, 46 и 22cm дужине x 10 cm ширине), маказе за сечење газе, и газу  за бандажирање, у торбици.Израдјена од полиетилена високе густине који је у потпуности подложан рециклажи.

Сва медицинска опрема која се уграђује у возило је регистрована код Агенције за лекове и поседује решења ALIMS-а

Понуђач уз понуду доставља и документацију за понуђенo добро којом потврђује испуњеност захтеваних карактеристика.

Наручилац ће захтеване карактеристике упоредити са подацима из достављеног документа.

Комисија задржава право провере достављене документације.

Комисија задржава право да пре доношења коначне одлуке о избору од понуђача захтева доказивање тражених техничких карактеристика презентацијом понуђене опреме.

Уколико комисија утврди да је понуђач доставио неистините податке његова понуда неће бити разматрана.

Обавезно попунити и оверити

М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 16/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

11. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Овим споразумом група понуђача који су поднели понуду, међусобно и према наручиоцу, обавезују се на извршење јавне набавке на следећи начин:

- Носилац посла, односно подносилац понуде и заступник групе пред наручиоцем је:___________________________________________________________________

- Обавезе сваког од понуђача за извршење уговора су:_______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис_______

2.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис_______

3.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис_______

4.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис_______

5.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________,потпис________


Напомена: Потписе оверити печатом

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

12.МОДЕЛ УГОВОРА

ЗА НАБАВКУ  Специјалног санитетског возила са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

Закључен дана _______2019. године између:

- ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ, Пожаревац ул. Јована Шербановића 12,матични број 17816381,  ПИБ 107025226,, број рачуна 840-8286641-61 Управа за јавна плаћања, који заступа директор др Стојковић Снежана (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

- ________________________________________________	, матични број  		    , ПИБ  			, број рачуна  				 				    , кога заступа  						 (у даљем тексту: Продавац), с друге стране

Члан 1.

Констатације:

Уговорне стране констатују:

- -да је Наручилац – Купац  , сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС ,, бр. 124/12, 68/15 ) на основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 21/ 2019 спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра  Специјалног санитетског возила са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу,

- - да је Понуђач – Продавац  доставио понуду са техничким спецификацијама за јавну набавку број 21/2019, број понуде_______од_________, која је код купца евидентирана под бројем_____од________, и која чини саставни део овог уговора

- -да је Наручилац – Купац одлуком број_____ од___________ изабрао понуду Понуђача - Продавца као најповољнију.

Предмет уговора

Члан 2.

- Предмет овог уговора је купопродаја једног Специјалног санитетског возила са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

- Вредност предмета уговора

Члан 3.

- Вредност уговора односно цена једног Специјалног санитетскг возила са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу, износи ___________________ динара без ПДВ-а, а укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи _____________________ динара.

- У вредност уговора улази добро са услугом монтаже и пуштањем у рад, као и неопходном обуком запослених  за рад на истом.

- Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Плаћање

Члан 4.

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши  једнократно након испоруке добра, односно у року од _________ дана од дана преноса средстава од стране Оснивача.

Рок и место испоруке

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи уговорено добра , као и да изврши неопходну обуку запослених за рад (односи се на медицинска средства у возилу) на истом, у року од _____________ дана од дана потписивања овог уговора.

- Испорука се сматра извршеном  даном потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему из члана 6 став 4 овог уговора.

Квантитативан и квалитативан пријем

Члан 6.

- Квантитативан и квалитативан пријем добра из члана 1. овог уговора врши се у просторијама купца, након чега ће купац и продавац сачинити записник-приликом квантитативног пријема. Продавац је у обавези да испоручи добро о свом трошку у просторије Купца где ће се извршити монтажа и пуштање у рад добра.

- Квалитативан пријем добра чине, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добара по понуди, а које ће обавити стручно лице Продавца уз присуство лица која су одређена од стране купца.

- Квалитативни пријем чини и неопходна обука запослених на лицу места, утврђена у члану 8 овог  уговора.

- Након извршеног  квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, који потписују продавац и купац, и од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

- Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на понуду, односно отпремницу, као и неслагање у односу на тражене и уговорене техничке карактеристике добра, констатоваће се комисијским записником Купца и Продавца.

- Продавац се обавезује да у року од 2 дана покрене поступак за отклањање недостатака констатованих при квантитативном и квалитативном пријему и исто заврши у року предвиђеним за испоруку добра.

Обука  запослених

Члан 7.

- Продавац се обавезује да уз испоруку добра изврши и испоруку Упутства за употребу на српском језику, у писаном облику. (односи се на медицинске апрате)

- Продавац се обавезује да организује и изврши неопходну обуку запослених за рад са добром на лицу места, а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 3 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води стручно лице Продавца, односно произвођача опреме који поседује одговарајући сертификат од стране произвођача добра. . (односи се на медицинске апрате)

Гаранција за резервне делове

Члан 8.

- Продавац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова ван гарантног рока према потребама купца, а у периоду од _______година од дана потписивања записника из члана 6 став 4 овог.

Квалитет добра и гаранција

- Члан 9

- Продавац гарантује да је испоручено добро ново, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.

- Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра.

- Продавац гарантује да добро  у потпуности одговара  техничким карактеристикама из конкурсне документације као и захтевима и стандардима .

- Продавац обезбеђује гаранцију у трајању од _________ година за предметно возило

- Продавац обезбеђује гаранцију за каросерију у трајњу од _________ година за предметно возило

- Гарантни рок за испоручену медицинску опрему у возилу ___________

Гарантни рок почиње тећи од дана потписивања записника из члана 6 став 4 овог Уговора.

Купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или други недостатак или уколико добро или његов део  односно склоп не функционишу правилно.

Продавац се обавезује да је рок за решавање рекламације , у гарантном року највише 7 дана од дана пријема  писане рекламације купца .

Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од пријема писане рекламације купца.

Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача рачунајући од дана инсталације или поправке.

Продавац се обавезује да у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој у раду добра , продужи гарантни рок за дужину периода  застоја тј. прекида рада.

Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације купца до завођења записника потписаног од стране Продавца и Купца да је добро доведено у исправно стање.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар Продавац је дужан да га отклони о свом трошку.

- Продавац се обавезује да  бесплатно током гарантног рока спроводи све поступке превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача,а најмање два пута у току гарантног рока.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 10.

Продавац је у обавези да у тренутку закључења Уговора   достави средство финасијског обезбеђења и то  :

- Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално ..... 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока завршетка посла, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца  и Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења

Наручилац ће меницу за добро извршење посла уновчити у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвићен уговором .

По извршењу свих уговорених обавеза изабраног понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена

Виша сила

Члан 11

Под појмом више силе сматрају се споњни ванредни догађаји који нису постојали у време закључења овог уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне стране нису могле спречити, а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или једног дела уговорених обавеза.

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорених обавеза у року.

Уговорена страна која је погођена вишом силом обавестиће одмах другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, уколико се њено трајање може предвидети. На исти начин ће обавестити и о престанку дејства више силе.

Пријем обавештења из става 3 овог члана мора бити писмено потврђен.

Казнене  одредбе

Члан 12.

- Ако Продавац, својом кривицом, прекорачи уговорени рок из члана 6 овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно, а највише до 5% од укупне вредности уговора.

Купац има право да утврђени и обрачунати износ уговорене казне наплати књижним задужењем.

Решавање спорова

Члан 13.

- Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који произађу из овог уговора решавају споразумно.

- У случају да се не постигне споразум о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Пожаревцу.

Измене  и раскид уговора

Члан 14.

- Овај Уговор се може изменити  само писаним анексом  потписним од стране овлашћених лица уговорних страна.Свака од уговорних страна има права да раскине овај Уговор под условима прописаним Законом о облигационим односима.

Завршне одредбе

Члан 15.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.За све што није изричито предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

- Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по три.

ПРОДАВАЦ								КУПАЦ

________________________                              			______________________

Обавезно попунити и оверити модел уговора

НАПОМЕНА:У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Рб | Врста трошкова | Износ |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО : |  |  |

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

НАПОМЕНА. Овај образац попуњавају понуђачи који су имали трошкове припреме понуде

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14. ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач__________________________________________________изјављује:

Да је понуда поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .

Потпис одговорног лица

_______________________

Читко исписано име и презиме и функција

_____________________________________

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

15.ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Под пуном материјалном и кривичнoм одговорношћу, дајем следећу:

И З Ј А В У

ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________,

адреса ________________________________ овом изјавом потврђује даје у понуди у

поступку јавне набавке   ЈНМВ ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине. као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде а у складу са члано 75 став 2 ЗЈН.

Датум: ________________

Потпис одговорног лица

_________________________

М.П.

Уколико понуду подноси група понуђача образац ископирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача

| Назив опреме | Јед мере | Кол. | Марка/ тип | Произвођач | Јед.цена | Кол. х цена без ПДВ | Кол. х цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САНИТЕТСКО ВОЗИЛО | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ДЕФИБРИЛАТОР СА ЕКГ МОНИТОРИНГОМ И МАНУЕЛНОМ ОПЦИЈОМ | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ЕКГ АПАРАТ 3-канални | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| РЕАНИМАЦИОНИ СЕТ / 1 ком | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| АСПИРАТОР | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ЦЕРВИКАЛНА КРАГНА ПОДЕСИВА У 4 ВЕЛИЧИНЕ | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| НОСИЛО ПОЛИТРАУМЕ, SCOOP STREČER | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| МЕРАЧ КРВНОГ ПРИТИСКА ЗИДНИ | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| СПИНАЛНА ДАСКА | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| УДЛАГЕ | Сет | 1 |  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |

Дом здравља Пожаревац

Пожаревац, ул. Јована  Шербановића 12

ЈНМВ 21/2019 – Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Образац структуре цена понуђач мора да попуни овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да одреди једног из групе понуђача који ће попунити потписати и печатом оверити образац.

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке

Обавезно попунити

М.П.                 Потпис овлашћеног лица понуђача