Јована Шербановића 10

12000 Пожаревац

ПИБ: 107025226

Maтични броj: 17816381

Шифра делатности: 8621

Тел: +381 12 222-666

Факс:+381 12 222-094

Директор: +381 12 222-440

E-mail: info@dzpozarevac.rs

Web sait: www.dzpozarevac.rs

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Predmet: Pojašnjenje u vezi sa konkursnom dokumentacijom

Zainteresovno lice koje je preuzelo konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti broj JNVV 2/2018 – Rendgen aparat, dostavilo je Naručiocu , sledeći  pisani zahtev  putem maila dana 28.08.2018. godine kojim traže sledeća pojašnjenja:

Pitanja:

Pitanje 1.:

Pod stavkom 1.2 minimalnih tehničkih karakteristika zahtevali ste

- Snaga generator min.55kW

Većina svetskih renomiranih proizvođača proizvodi generatore snage 50 i 60 kW. Ovim zahtevom navodite sve te proizvođače da nude jače rešenje dok jedan proizvođač koji u svom portfoliju ima generator snage tačno 55 kWstiče ogromnu prednost. Stoga vas molimo da radi veće konkurentnosti vaš zahtev pod tačkom 1.2 izmenite I definišete minimalnu snagu generator 50 KW

Pitanje 2.:Pod stavkom  3.1 minimalnih tehničkih rakateristika zahtevli ste:

-Dozvoljeno opterećenje stola min. 300kg

Da li je za Naručioca prihvatljivo da se ponudi pacijent sto sa maximalnim opterećenjem od 295kg?

Smatramo da razlika od 5kg ne može da napravi nikakvu razliku u kvalitetu i funkcionalnosti uređaja dok bi ova izmena omogućila većem broju ponuđača da podnesu ispravne ponude. Ukoliko ne prihvatite naš predlog, molimo Vas da nam detaljno obrazložite razlog.

Pitanje 3: pod stavkom 3.2 minimalnih tehnikih karakteristika zahevali ste:

-Veličina ploče pacijent stola min. 80x240cm

Prilikom snimanja barijatrijskih pacijenata širina stola od 80cm ne može da pruži maksimalnu udobnost pacijentu. Predlažemo Naručiocu da poveća traženu minimalnu širinu pacijent stola. Isto tako, dužina pacijent stola od 240cm nema nikakvu kliničku svrhu. Za cilj ima samo ograničavanje konkurencije. Ovako definisan zahtev, zajedno sa ostalim zahtevima iz konkursne dokumentacije može da ispuni samo jedan proizvođač. Kako bi omogućio većem broju ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke, predlažemo Naručiocu da svoj zahtev izmeni u :

-Veličina ploče pacijent stola min. 80x210cm

Napominjemo da na pokrivenost pacijeta veliku ulogu ima i širina pacijent stola, koja u korelaciji sa dužinom stola kao i longitudinalnim i transferzalnim pomeranjima predstavlja opredeljujući faktor pozicioniranja pacijenta. Ukoliko odbijete naš predlog molimo Vas da nam pojasnite koje pacijent, odnosno patologije niste u mogućnosti snimiti i pozicionirati?

Pitanje 4: pod stavakom 3.5 mininalnih tehničkih karakteristika zahtevali ste:

-Longitudinalni pomak plivajuće ploče min 95 cm

S obzirom da je predmet javne nabavke rendgen aparat sa platonskim nosačem cevi i samim tim pozicioniranje može jednostavno da se vrši pomeranjem plafonskog nosača RTG cevi, nema nikakve potrebe za longitudinalnim pomeranjem ploče stola od 95cm. Ovaj zahtev za cilj ima samo ograničavanje konkurencije koja uz sve tražene uslove može ispuniti samo jedan proizvođač. Kako biste obezbedili veću konkurenciju u postupku, predlažemo Vam da zahtev izmenite u:

-longitudinalni pomak plivajuće ploće min 80cm

Ukoliko ne prihvatite naš predlog, molimo Vas da detaljno obrazložite potrebu za logitudinalnim pomeranjem plivajuće ploće stola od 95cm, s obzirom da ponuđeni aparat treba da poseduje plafonski nosač RTG cevi.

Pitanje 5: pod stavkom 5.3 minimalnih tehničkih karatkeristika zahtevali ste:

-vertikalno pomenje cevi min 180cm

Za vertikalno pomeranje bitna je prostorija u kojoj se rendgen aparat nalazi. Molimo Vas da nas obavestite kolika je visina plafona i kojih je dimenzija prostorija predviđena za instalaciju rendgen aparata.

Pitanje 6: pod stavkom 6.2 minimalnih tehničkih karakteristika zahtevali ste :

-Mogućnost obrade kaseta najmanje 4 različita formata

Molimo Naručioca da pojasni ovaj zahtev. Da li je Naručiocu nebitno kog formata su kasete koje ponuđači nameravaju ponuditi ili postoje neke određene dimenzije koje planira koristiti na aparatu koji je predmet ove nabavke. S obzirom da je pod tačkom 6.5 Naručilac zahtevao minimalnu brzinu obrade kaseta dimenzija 35x43cm na sta, pretpostavljamo da je potencijalni ponuđač u obavezi da CR sistem koji ima mogućnost obrade kasete ovih dimenzija.

Pitanje 7: pod stavkama 6.7 i 6.8  minimalnih tehnikih karakteristika zahtevali ste: 	-obrada slike u akviziciji : najmanje 20 bita

Obrada slike izlazna . najmanje 16bita

Ove zahteve ISPUNJAVAJU SAMO DVA MODELA JEDNOG PROIZVOĐAČA registrovanih pri Alimus-u. Kako biste omogućii da u postupku javne nabavke učestvuje više od jednog ponuđača, molimo Vas da Vaš zahtev iz konkursne dokumetnacije izmenite u:

Obrada slike u akviziciji: najmanje 16 bita

Obrada slike izlazna: najmanje 12 bita

Jer u suprotnom kršite na najgrublji mogući način  Zakon o javnim nabavkama

Pitanje 8: pod stavkom 2.3 minimalnih tehničkih karakteristika zahtevali ste:

-Toplotni kapacitet anode: 750 kHU

Za RTG uređaje snage generatora do 65kW većina svetski renomiranih proizvođača koristi RTG cevi toplotnog kapaciteta od 300 do 600 KHU. Smatramo da ovaj zahtev nema nikakvu kliničku svrhu već za cilj ima samo ograničavanje konkurencije. Kako bi ste omogućili većem broju ponuđača da dostave ispravne ponude u postupku javne nabavke, predlažemo da vaš zahtev izmenite u:

-Toplotni kapacitet anode: min 600kHU

Ukoliko ne prihavatite naš zahtev molimo vas da obrazložite Vašu potrebu za nabavkom min. 55kW generatora i kapacieta 750 kHU RTG  cevi?

Pitanje 9: pod stavkom 1.3 minimalnih tehničkih karakteristika zahtevali ste:

-regulacija mAs u opsegu od min. 1 do 800 mAs

Da li je za Naručioca prihvatljivo da ovaj zahev izmeni u :

-regulacija mAs u opsegu od min. 1 do 630 mAs

Ukoliko ne pihvatate našu sugestiju, molimo Vas da nam obrazložite pri kojim snimanjima planirate koristiti 800 mAs.

Pitanje 10: pod stavkom 3.7 minimalnih tehničkih karakteristika zahtevali ste:

-Elektromagnetne kočnice

Različiti proizvođači koriste različita rešenja za kočione mehanizme na pacijent stolu. Nekikoriste elektromagnetne kočnice dok drugi pak smatraju da je mehanička kočnica sigurnije rešenje. Kako biste omogućili da veći broj ponuđača podnese ispravnu ponudu, predlažemo Vam da zahtev pod tačkom 2.3 izmeite u:

-elektromagnetne ili mehaničke kočnice

Ukoliko ne prihvatate naš predlog, molimo Vas da nam detaljno obrazložite zbog čega smatrae da je elektromagnetna kočnica bolja od mehaničke , prilikom upotrebe na pacijent stolu.

Pitanje 11: pod stavkom 1.6 minimalnih tehničkih karakteristika zahtevali ste:

-Automatska kontrola ekspozicije AEC

Molimo naručioca da definiše koliko polja AEC treba da ima.

Pitanje 12: Pod stavkom 1.7 minimalnih tehničkih karakteristika, zahevali ste:

-Minimalno vreme ekspozicije 1ms

Ova definicija je nejasna da li će Naručilac prihvatiti kao ispravnu ponudu aparata koji ima mogućnost vršenja ekspozicije duže od 1 ms. Ovako definisan zahtev nema smisla, stoga molimo Naručioca da nam pojasni šta tačno zahteva pod stavko 1.7.

Pitanje 13: Vašom konkursnom dokumentacijom ste od potencijalnih ponuđača zahtevali ispunjenje dodatnh uslova, kao i da ponuđači moraju imati ovlašćeni servis za ponuđeno dobro. Da li ponuđač mora imati i sertifikovane servisere od strane proizvođačaza ponuđeni model uređaja i da li ponuđaći moraju dostaviti sertifiakte obučenosti servisera?

Odgovori:

1. Ne prihvata se izmena tačke 1.2. jer je jasno i precizno  definisana tako da ponuđači mogu da pripreme prihvatljivu ponudu, a da Naručilac nabavi aparat koji odgovara njegovim objektivnim potrebama. Upravo većina proizvođača predmeta nabavke poseduje u svom proizvodnom programu generatore u rasponu od 40-100 kW i zahtevana karakteristika ni na koji način ne ograničava niti jednog proizvođača, samim tim i ponuđača po pitanju konkurentnosti.

2. Prihvata se izmena tačke 3.1. tako da sada glasi: Dozvoljeno opterećenje stola min. 295 kg

3. Ne prihvata se izmena tačke 3.2. jer je jasno i precizno  definisana tako da ponuđači mogu da pripreme prihvatljivu ponudu, a da Naručilac nabavi aparat koji odgovara njegovim objektivnim potrebama. Iz dosadašnjeg iskustva i potreba u svakodnevnom radu veća dužina ploče stola omogućava jednostavnije pozicioniranje pacijenta kako na samom stolu, tako i same regije koja se snima, jer upravo operater neće imati potrebu da dodatno pomera plafonski nosač cevi kod većine slučajeva i time skraćuje vreme snimanja i olakšava sebi rad kada ima veliki broj pacijenata.  Kod kraćeg stola operater će svakako imati potrebu da često pomera plafonski nosač cevi što Naručiocu smanjuje veći komfor u radu.

4. Ne prihvata se izmena tačke 3.5. jer je jasno i precizno  definisana tako da ponuđači mogu da pripreme prihvatljivu ponudu, a da Naručilac nabavi aparat koji odgovara njegovim objektivnim potrebama. Iz dosadašnjeg iskustva i potreba u svakodnevnom radu mogućnost većeg pomeranja ploče stola u longitudinalnom pravcu omogućava jednostavnije pozicioniranje pacijenta odnosno regije koja se snima, jer upravo operater neće imati potrebu da dodatno pomera plafonski nosač cevi kod većine slučajeva i time skraćuje vreme snimanja i olakšava sebi rad kada ima veliki broj pacijenata. Obratno, kod stola sa kraćim longitunalnim pomeranjem operater će svakako imati potrebu da često pomera plafonski nosač cevi što Naručiocu smanjuje veći komfor u radu.

5. Dimenzija prostorije u kojoj je predviđena instalacija rendgen aparata je dužine 5metara x širine 4metara, i visine 2.80 metara.

6. Naručilac je pod tačkama 6.15, 6.16 i 6.17 naveo broj i formate kaseta koji su mu inicijalno potrebni za rad. Oni svakako spadaju u neophodne formate kaseta koje aparat treba da obrađuje. Naručilac očekuje da će se u bliskoj budućnosti javiti potreba za nabavkom dodatnih formata kaseta obzirom na različite delove tela koji se dijagnostikuju u okviru radiološke službe. Iz tog razloga je naveden ovaj zahtev pod brojem 6.2.

7.Naručilac je istraživanjem tržišta došao do neophodnog kvaliteta uređaja koji želi nabaviti. Potencijalni ponuđač od nas traži da izlazni kvalitet slike, na osnovu koga se vrši dijagnostika, smanjimo na 12 bita po pikselu. Mi u našem zahtevu 6.8 tražimo da između svake dve nijanse sive skale, parametre koje potencira potencijalni ponuđač, postoji još 16 nijansi sive. Kako su nijanse sive skale jedini parametar prikaza promena nastalih u radiologiji, veći broj nijansi donosi i veći kvalitet dijagnostičkog rezultata. Ovim zahtevom potencijalni ponuđač želi da drastično umanji dijagnostički kvalitet izlaznog rezultata na osnovu koga se donosi rezultat.

Dalje, rezolucija akvizicije uvek je za 4 bita po pikselu veća nego izlazna rezolucija pošto se ta razlika pripisuje nastalom šumu prilikom kreiranja slike od strane rentgen uređaja. To znači da tačka 6.8 uslovljava vrednost tačke 6.7.

Naručilac je dokumentaciju kreirao u skladu sa svojim potrebama i u skladu sa tim ovakav zahtev za smanjenjem kvaliteta osnovnog diagnostičkog alata radiologa ne možemo da prihvatimo.

8. Ne prihvata se izmena tačke 2.3. jer je jasno i precizno  definisana tako da ponuđači mogu da pripreme prihvatljivu ponudu, a da Naručilac nabavi aparat koji odgovara njegovim objektivnim potrebama. Veliki toplotni kapacitet cevi predstavlja jednu od najbitnijih karakteristika cevi koja determiniše njen kvalitet i sposobnost snimanja ogromnog broja pacijenata u kratkom vremenskom intervalu koji su karakteristični npr. za sistematske preglede, jer ne dolazi nikada do pregrevanja i pri najvećim opterećenjima.

9. Prihvata se izmena tačke 1.3. tako da sada glasi: Regulacija mAs u opsegu min. 1 do 630 mAs.

10. Ne prihvata se izmena tačke 3.7. jer je jasno i precizno  definisana tako da ponuđači mogu da pripreme prihvatljivu ponudu, a da Naručilac nabavi aparat koji odgovara njegovim objektivnim potrebama. Rešenje sa elektromagnetnim kočnicama omogućava jednostavnije kontrolisanje aktiviranja i deaktiviranja kočnica na pacijent stolu sa laganim pritiskom na taster za aktiviranje ekejtromagneta dok kod mehaničkih kočnica se mora primeniti određena sila prilikom aktiiviranja kočnica, te je rešenje sa elektromagnetnim kočnicama odlika najsavremenijih sistema, a takav sistem je potreba Naručioca.

11. U tačkama 3.9. i 4.2. Naručilac je naveo da AEC komore treba da imaju min. 3 polja.

12. Naručilac vrši izmeni tačke 1.7. tako da sada glasi: Najmanje vreme ekspozicije max. 1ms. Dakle ponuđeni aparat mora imati donju granicu vremena ekspozicije jednaku ili manju od 1ms, dok je gornja granica na svim aparatima svakako preko 1 sekunde i prihvatljiva je, pa je Naručilac nije ni specificirao.

13. Naručilac je na strani 18. Konkursne dokumentacije naveo da se kao dokaz o ispunjenosti dodatnog uslova koji se odnosi na tehnički kapacitet dostavi:

Originalna Izjava proizvođača ili zastupnika proizvođača za Evropu da na teritoriji Srbije postoji ovlašćeni servisni centar proizvođača koji u garantnom roku kao i u posgarantnom periodu minimlano 7 godina od instalacije obezbeđuje servisno- tehničku podršku sa isporukom originalnih rezervnih delova za ponuđeno dobro, te nije potrebno dostavljati nikakve dodatne dokumente oko servisa.

Pri tome, ovlašćeni servisni centar ne mora biti isključivo i sam ponuđač. Dakle, Naručiocu je bitno da za ponuđeno dobro ima dokaz da u Srbiji postoji ovlašćeni servisni centar.

U skladu sa datim pojašnjenjima biće sačinjena nova izmenjena konkursna dokumentacija i produzen rok za dostavljanje ponuda obzirom da su pojedine sugestije usvojene.

Komisija za javnu nabavku dobara JNVV 2/2018.